## הצעת מחיר
מכרז - מכרז מכשירי PCR מס':
סל א' |  |  | מטבע מוצע | דולר
דרישות | דגם | מק"ט יצרן | מחיר יחידה לא כולל מע"מ | מספר יחידות נדרשות | הסתברות לרכש
PCR מכשיר עבור 96 דגימות מקומות בהתאם למפרט הטכני בסל א' |  |  |  | 40 | 100%
חוזה שירות שנתי |  |  |  | 160 | 40%
שעת עבודה |  |  |  | 250 | 60%
אופציונלי
UPS |  |  |  | 40 | 50%
ראש ( מתחלף, במידה וקיים) |  |  |  | 8 | 60%
מחיר כולל |  |  | 0
סל ב'
דרישות | דגם | מק"ט יצרן | מחיר יחידה לא כולל מע"מ | מספר יחידות נדרשות | הסתברות לרכש
PCR מכשיר דו/תלת ראשי בהתאם למפרט הטכני בסל ב' |  |  |  | 25 | 100%
חוזה שירות שנתי |  |  |  | 100 | 40%
שעת עבודה |  |  |  | 125 | 60%
אופציונלי
UPS |  |  |  | 25 | 50%
ראש ( מתחלף, במידה וקיים) |  |  |  | 4 | 60%
מחיר כולל |  |  | 0
|  | סה"כ סל א' וב': | 0

## כללי
נתון | תכונה/ערך | פירוט בדגם המוצע עבור סל א' | פירוט בדגם המוצע עבור סל ב'
נדרש ע"י כללית
1. שם היצרן | לציין
2. הדגם המוצע | יש לציין שם דגם
ומק"ט יצרן
3. מק"ט כללית | לציין במידה וקיים
4. מס' הצעת מחיר | יש לציין
5. שימוש במכשיר יהיה בהתאם ל Intended use שהוגדר ע"י היצרן | יש לציין Intended use שהוגדר ע"י היצרן
6. רגולציה
6.1. אישור וועדת ציוד לדגם המוצע | לציין במידה וקיים
6.2. אישור אמ"ר לשיווק תקף | נדרש
יש לצרף את האישור
6.3. FDA ו/או CE לפי MDD מהדורה עדכנית | נדרש
6.4. תקן בטיחות חשמלית – IEC-60601-1(על המציע לאשר כי קיים). | נדרש
6.5. תקן בינלאומי לתאימות אלקטרומגנטית IEC-60601-1-2 (על המציע לאשר כי קיים). | נדרש
6.6. תקנים והנחיות נוספות | בהתאם לצורך
7. תקופת אחריות
7.1. משך תקופת אחריות | 12 חודשים
7.2. אספקת מערכת חלופית בזמן תקלה | נדרש
7.3. עלות שנת אחריות נוספת מעבר לניתן | יש לציין

## סל א'
נתונים טכניים | תכונה/ערך נדרש ע"י כללית | פירוט בדגם המוצע עבור סל א'
1. שם הדגם | יש לציין
1.1. מערכת PCR שולחני | נדרש
1.2. יעוד השימוש | אמפליפיקציה של DNA
1.3. UPS | לציין
2. נתונים טכניים
2.1. גודל (DxWxH) | לציין
2.2. משקל | לציין
2.3. צג – מסך מגע צבעוני | נדרש
2.3.1. גודל המסך | לציין
3. דרישות פונקציונאליות
3.1. בלוק להטענת דוגמאות
3.1.1. פלטה 96 באריות | נדרש
3.1.2. strips of 0.2 ml | נדרש
3.1.3. בלוקים זמינים נוספים לדגם זה | לפרט
3.2. מתכת הבלוק | לציין
3.3. טווח טמפרטורת עבודה (מינימום דרישה | לציין
(4-99°C
3.4. הומוגניות של הבלוק
3.4.1. 0.2°C± | נדרש
3.5. נפח דיגום | 10-50µl
3.6. טכנולוגיית חימום / קירור
3.6.1. PALTIER | נדרש
3.7. רמת דיוק טמפרטורה
3.7.1. ב- 50°C | לציין
3.7.2. ב- C°72 | לציין
3.7.3. ב- C95° | לציין
3.8. קצב חימום
3.8.1. C/sec4.0-6.0° | נדרש
3.9. קצב קירור
3.9.1. 4.0-6.0°C/sec | נדרש
3.10. חימום מכסה | נדרש
3.10.1. טווח טמפרטורה 37-105°C | נדרש
3.10.2. שיטת חימום | לציין
3.10.3. הומוגניות | לציין
3.11. גרדיאנט | לציין
3.12. כמות תכניות אפשרית | נדרש- מינימום 99
3.12.1. אופן העברת נתונים | USB נדרש
4. התראות ואזעקות | אודיו ו/או ויזואלי
4.1. מכסה פתוח | נדרש
4.2. חימום יתר | נדרש
4.3. נפילת מתח | נדרש
4.4. Auto restart אחרי הפסקת חשמל | נדרש
5. קישוריות
5.1. קישוריות אפליקטיבית (HL7, imdSoft...) | LIS
5.2. קישוריות חומרית (RJ45, RS232..) | לציין
6. תחזוקה נדרשת (יומית / חודשית / שנתית) | לציין
7. אספקות
7.1. אספקת חשמל
7.1.1. רשת החשמל | 220v 50Hz
7.1.2. כבל כוח | תקע ייצוק ע"פ ת"י 32
7.1.3. Auto restart אחרי הפסקת חשמל | לציין

## סל ב
נתונים טכניים | תכונה/ערך נדרש ע"י כללית | פירוט בדגם המוצע עבור סל ב'
1. שם הדגם | יש לציין
1.1. מערכת PCR רב ראשית | נדרש
1.2. יעוד השימוש | אמפליפיקציה של DNA
1.3. UPS | לציין
2. נתונים טכניים
2.1. גודל (DxWxH) | לציין
2.2. משקל | לציין
2.3. צג – מסך מגע צבעוני | נדרש
2.3.1. גודל המסך | לציין
3. דרישות פונקציונאליות
3.1. בלוק רב ראשי להטענת דוגמאות
3.1.1. 3x32 או 2x48 | לציין מה קיים בדגם המוצע
3.1.2. strips of 0.2 ml | נדרש
3.1.3. בלוקים זמינים נוספים לדגם זה | לפרט
3.2. מתכת הבלוק | לציין
3.3. טווח טמפרטורת עבודה (מינימום דרישה | לציין
(4-99°C
3.4. הומוגניות של הבלוק
3.4.1. 0.2°C± | נדרש
3.5. נפח דיגום | 10-50µl
3.6. טכנולוגיית חימום / קירור
3.6.1. PALTIER | נדרש
3.7. רמת דיוק טמפרטורה
3.7.1. ב- 50°C | לציין
3.7.2. ב- C°72 | לציין
3.7.3. ב- C95° | לציין
3.8. קצב חימום
3.8.1. C/sec4.0-6.0° | נדרש
3.9. קצב קירור
3.9.1. 4.0-6.0°C/sec | נדרש
3.10. חימום מכסה | נדרש
3.10.1. טווח טמפרטורה 37-105°C | נדרש
3.10.2. שיטת חימום | לציין
3.10.3. הומוגניות | לציין
3.11. גרדיאנט | לציין
3.12. כמות תכניות אפשרית | נדרש- מינימום 99
3.12.1. אופן העברת נתונים | USB נדרש
4. התראות ואזעקות | אודיו ו/או ויזואלי
4.1. מכסה פתוח | נדרש
4.2. חימום יתר | נדרש
4.3. נפילת מתח | נדרש
4.4. Auto restart אחרי הפסקת חשמל | נדרש
5. קישוריות
5.1. קישוריות אפליקטיבית (HL7, imdSoft...) | LIS
5.2. קישוריות חומרית (RJ45, RS232..) | לציין
6. תחזוקה נדרשת (יומית / חודשית / שנתית) | לציין
7. אספקות
7.1. אספקת חשמל
7.1.1. רשת החשמל | 220v 50Hz
7.1.2. כבל כוח | תקע ייצוק ע"פ ת"י 32
7.1.3. Auto restart אחרי הפסקת חשמל | לציין